# Prüfprogramm QM-CALIP (MESCHIEB32)

Das Programm QM-CALIP (MESCHIEB32) dient der rechnergestützten Prüfung von Messschiebern wahlweise nach der DIN-Norm 862, nach der VDI/VDE/DGQ-Richtlinie 2618 (Blatt 8) bzw. nach Werksnorm. Die Benutzung des Programms QM-CALIP erfordert nur wenige Kenntnisse über die Computertechnik, da besonderer Wert auf die Gestaltung einer anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche gelegt wurde. Umfangreiche Hilfetexte sowie eine weitestgehende Absicherung gegen Fehleingaben ermöglichen eine schnelle und problemlose Einarbeitung in die Programmbedienung.

Die Eingabe von Messdaten kann wahlweise über Tastatur oder direkt (bei Existenz einer entsprechenden Schnittstelle) vom Messschieber erfolgen. Das Programm ermittelt aus den Messdaten die Fehlergrenze G jeweils für die Außen-, Innen- und Tiefenmesseinrichtung. 
Die für die Auswertung benötigten Eingabeparameter werden entsprechend dem Anwendungsbereich der zutreffenden Norm bzw. Richtlinie auf Plausibilität geprüft.

Folgende Standards liegen der Auswertung zugrunde:

- DIN 862, Ausgabe Dezember 1988,

- VDI/VDE/DGQ 2618, Ausgabe Januar 1991

- British Standard BS 887 sowie Australian Standard AS 1984

- Französische Norm XP E 11-091 : 1998

- Indische Norm IS:3651-1982 (2000)

Die Auswertungsergebnisse lassen sich wahlweise auf Bildschirm und/oder Drucker ausgeben. Im Ergebnisprotokoll werden die Parameter des Messschiebers in Verbindung mit den Prüfbedingungen und den Messergebnissen übersichtlich aufbereitet. Toleranzüberschreitungen werden gekennzeichnet und betragsmäßig ausgewiesen.

Das Programm QM-CALIP kann direkt aus dem; ebenfalls von der L&W GmbH angebotenen; Prüfmittelverwaltungsprogramm DABAQ4W heraus gestartet und mit Vorgabedaten (wie z.B. Identnummer, Meßspanne etc.) versorgt werden, wobei die vom Programm gewonnenen Prüfergebnisse wiederum direkt an die Prüfmitteldatenbank zurückgegeben werden.

## Programmstart

Der Start des Programmes erfolgt direkt aus der QMSOFT-Shell heraus (durch Anklicken des Programm-Symbols) oder über das Prüfmittelverwaltungssystem bei Ausführung einer Überwachungsprüfung durch Aufruf des Meßprogrammes.

Beim Programmaufruf wird der Nutzername aus der QMSOFT Shell übergeben. Um den Nutzernamen neu einzugeben, klicken Sie bitte auf die Anmeldeschaltfläche des Programmfensters von QM-CALIP. Im daraufhin erscheinenden Dialogfenster kann der Name (und bei Bedarf auch das aktuelle Datum für die Protokollausgabe) neu eingetragen werden

Anmerkung:	Beim erstmaligen Aufruf des Programms sollten Sie unbedingt die Einstellungen für das Messwertanzeigeprogramm, für den Protokolleditor und die Protokollvorlagedatei (siehe nachfolgender Abschnitt) kontrollieren und bei Bedarf korrekt einstellen!

## Einstellungen

Im Programm können eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden, die Verzeichnisse, Hilfsprogramme, Prüfanweisungen etc. betreffen. Bitte beachten Sie, daß das Programm nur dann korrekt arbeiten kann, wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen werden. Lesen Sie deshalb diesen Abschnitt bitte sehr sorgfältig!

### Einstellungen | Programmeinstellungen

Der Menüpunkt "Einstellungen | Programmeinstellungen“ ermöglicht die Anpassung verschiedener Einstellungen an die vorliegenden Gegebenheiten. Sie sind ähnlich einem Karteikasten in verschiedene Registerseiten zusammengefaßt, die nachfolgend beschrieben werden.

Registerseite "allgemein"

Hier können einige Grundeinstellungen des Programms wie z.B. die Dialogsprache vorgenommen werden.

Registerseite "Prüfanweisungen"

In der dargestellten Tabelle können für verschiedene Bauformen von Meßschiebern separate Prüfanweisungen in Form von Textdateien angegeben werden, die jeweils einen beliebigen Inhalt haben und durch den Prüfer per Tastendruck eingesehen werden können. Entsprechende Beispieldateien sind im Auslieferungszustand des Programms enthalten.

Registerseite "Verzeichnisse"

Das Programm QM-CALIP benutzt für einige Funktionen externe Programme, deren Name sowie das Verzeichnis auf der Festplatte hier angegeben werden muß. Es handelt sich dabei um das Editor-Programm für die Bearbeitung der Prüfprotokolle, einschließlich der Protokollvorlagen, sowie um das Messwertanzeigeprogramm.

Das Messwertanzeigeprogramm wird jedoch nur dann benötigt, wenn Sie Messwerte direkt vom Messschieber übernehmen wollen. Im Rahmen der Programminstallation erfolgt bereits eine Voreinstellung der Verzeichnisse. Bei einer Änderung der Messgerätekonfiguration bzw. einer nachträglichen Änderung der Verzeichnisstruktur sind jedoch zum Teil manuelle Anpassungen notwendig.

### Einstellungen | Prüfbedingungen

#### Allgemeine Prüfbedingungen

Im Programm sind einige Parameter festzulegen, die die Prüfbedingungen beschreiben, nach denen die verschiedenen Bauformen von Messschiebern behandelt werden sollen. Neben einigen allgemein gültigen Einstellungen (Registerseite "Allgemein") existiert für jedes Prüfmerkmal eine Registerseite für spezifische Einstellungen.

Auf der Registerseite "Allgemein" 	
sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Art der Prüfung:	Wählen Sie zwischen Wareneingangs- und  Überwachungsprüfung.

Maßeinheit:	Stellen Sie die Maßeinheit des Messschiebers ein.

Werteingabe als:	Für die Eingabe der Messwerte können Sie zwischen den Optionen Abweichung und Messwert wählen. Bei Messungen mit der Option Abweichung ist dann lediglich die Differenz des Messwertes zum vorgegebenen Sollwert einzutragen.

Prüffrist:	Hier kann eine Prüffrist zur Berechnung des nächsten Prüfdatums eingegeben werden. Bei Aufruf des Programms über das Prüfmittelverwaltungssystem DABAQ ist dieser Eintrag unwirksam, da das nächstes Prüfdatum aus dem Verwaltungssystem übernommen wird.

Ergebnis für Ebenheit ... als Zahlenwert:	Standardmäßig werden im Programm spezielle Parameter des Messschiebers, wie zum Beispiel die Parallelität der Messflächen, nur über eine „Gut“ / „Schlecht“ – Auswahl bewertet. Falls Sie die Eingabe eines Zahlenwertes und eine Soll- / Ist- Auswertung für diese Parameter wünschen, so aktivieren Sie diese Programmoption.

verkürzte Messung:	Wird diese Option aktiviert, so werden die Prüfpositionen, die zur Messung benutzt werden, durch die jeweilige Tabelle Verkürzte Prüfung festgelegt. Andernfalls wird die Tabelle Ausführliche Prüfung benutzt (vgl nächsten Abschnitt / z.B. Registerseite Außenmaße).

Messwerte vorgeben:	Mit Hilfe dieser Option können die Messwerttabellen vorbelegt werden. Für jedes Ist-Maß wird das vorgegebene Sollmaß eingetragen.

größere Fehlergrenze...:	Nach DIN 862 ist festgelegt, daß die zulässige Toleranz bei Messungen mit Richtungswechseln der Meßkraft um 0,02 mm erhöht werden kann. Diese Toleranzvergrößerung kann hier ab- oder zugeschaltet werden.

Protokollvorlagedateien:	Jeweils für die Messung in mm bzw. Zoll ist eine Protokollvorlagedatei festzulegen, die das Layout des Prüfprotokolls bestimmt (vgl. Abschnitt IX.3. Protokollvorlagen).

Protokolldatei:	Hier können Sie einen Dateinamen angeben, unter dem das erzeugte Prüfprotokoll gespeichert werden soll. Wenn Sie die Option "Protokolle automatisch speichern" aktiviert haben, so ist dieser Eintrag wirkungslos. Der Protokollname wird dann automatisch generiert.

#### Festlegung der Prüfpositionen - 
	Registerseiten "Außenmaße"/ "Innenmaße" / "Tiefenmaße" / "Höhenmaße"

Die Prüfung eines Messschiebers erfolgt, je nach den vorliegenden Gegebenheiten und Anforderungen, an verschiedenen Stellen des Messbereiches mit Hilfe geeigneter Endmaßkombinationen bzw. mit Hilfe von Einstellringen. Die Nennwerte dieser Endmaße, Einstellringe oder sonstigen Normale, die jeweils für die Prüfung benutzt werden, werden vom Programm für die Festlegung der Prüfpositionen sowie zur Berechnung der Abweichungen benötigt.

Die Nennwerte der zu verwendenden Normale sind in die jeweiligen Registerseiten einzutragen. Dabei sind die Werte für jeden der benötigten Messbereiche getrennt einzugeben. Über die Schaltflächen „Einfügen“ und „Löschen“ können jeweils neue Einträge in die Tabellen aufgenommen bzw. gelöscht werden.

Abbildung: Festlegung der Prüfpositionen

Jedem Messbereich sind hier jeweils zwei Tabellen - ausführliche Prüfung und verkürzte Prüfung - zugeordnet. Die Verwendung der hier eingetragenen Prüfpositionen hängt von den von Ihnen gewählten Prüfbedingungen ab.

Falls unter Registerseite "Allgemein" die Option "verkürzte Prüfung" nicht aktiviert ist, werden bei allen Prüfungen die Prüfpositionen aus der Tabelle "vollständige Prüfung" benutzt. Bei Aktivierung der "verkürzten Prüfung" wird für das jeweils erste Prüfmerkmal an einem Messschieber (z.B. für die Prüfung der Außenmaße) die Tabelle "vollständige Prüfung" und für alle nachfolgenden Merkmale (z.B. anschließende Innen- und Tiefenmessungen) die Tabelle "verkürzte Prüfung" benutzt.

### Einstellungen | Werkstoleranzen

Für alle Typen von Messschiebern, deren zulässige Abweichungsparameter abweichend von der 
DIN 862 : 1988 festgelegt werden sollen, ermöglicht das Programm die Eingabe der entsprechenden Werkstoleranzen.

Ein Eintrag in die Toleranztabelle wird jeweils einer Kombination aus  Messspanne und Skalenteilung/Nonius zugeordnet.

Abbildung: Eingabe von Werkstoleranzen

Die Eingabe der Werkstoleranzen erfolgt dabei in Anlehnung an die Vorgaben in der DIN 862 zur Berechnung der Fehlergrenzen. Es ist also jeweils eine Formel zur Berechnung der Fehlergrenze G und eine Fehlergrenze G(min) einzugeben. Die Berechnungsformel besteht dabei jeweils aus einem konstanten Fehleranteil und einem Fehleranteil der sich mit zunehmender Messlänge L vergrößert. Die Fehlergrenze G(min) definiert die kleinste Fehlergrenze die nicht unterschritten wird, auch wenn das Resultat der Berechnungsformel unter diesem Wert liegt.

## Protokollvorlagen

Das Programm ermöglicht die in weiten Grenzen freie Gestaltung des Protokoll-Layouts entsprechend den Anwendervorstellungen. Grundlage des Layouts bilden so genannte Protokollvorlagedateien, die der Nutzer des Programms mit Hilfe des QMSOFT - Editors (Hilfsprogramm EDITOR32) bearbeiten kann.

Die Protokollvorlagedatei(en) werden in der Standardeinstellung des Programms unterhalb des Programmverzeichnisses im Verzeichnis "_Templates" abgespeichert. 
Beim Programm QM-CALIP (MESCHIEB32) finden Sie diese im also im Verzeichnis „..QMSOFT32\MESCHIEB32\_Templates“. Die Dateierweiterung ist ".L32".

Mit Hilfe der Menüfunktion "Protokollvorlagen | anzeigen/bearbeiten" kann eine Protokollvorlage ausgewählt und zur Bearbeitung in den QMSOFT Protokolleditor geladen werden.

Die im Lieferumfang enthaltene(n) Vorlagedatei(en) stellen Ihnen Musterdateien zur Verfügung auf deren Basis Sie Ihre eigenen Protokollvorlagen erstellen können

Hinweis: Das vorliegende Programm enthält Protokollvorlagen für verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch ...) welches am Dateinamen leicht zu erkennen ist. Wenn gewünscht können Sie alle nicht benötigten Protokollvorlagen mit Hilfe des Windows-Explorers löschen.

Für die Erstellung einer neuen Protokollvorlage empfiehlt es sich, zunächst über das Menü "Protokollvorlage | Vorlage kopieren" eine bestehende Vorlagedatei zu kopieren und unter einem neuen Namen abzuspeichern. Anschließend kann diese Datei bearbeitet werden.

Eine Protokollvorlagedatei besteht aus drei unterschiedlichen Typen von Informationen bzw. Text. Dies sind:

- „Standard Text“: ist „normale“ Textinformation, wie zum Beispiel in einem WORD Dokument. Diese Texte können Sie wie in einer normalen Textverarbeitung bearbeiten.

- „Felder“: 	ein „Feld“ enthält eine variable Information über das Prüfmittel, den Prüfvorgang oder die Prüfergebnisse, welche erst nach der Ausführung einer Prüfung zur Verfügung steht. Nach der Durchführung einer Prüfung wird ein Feld mit den aktuellen Werten belegt. In der Protokollvorlage wird ein Feld durch geschweifte Klammern gekennzeichnet (z.B. {Identnummer} ).

Im Protokolleditor erhalten Sie über das Menü „Ansicht | Felder“ alle im Programm verfügbaren Felder angezeigt. Die verfügbaren Felder sind in einzelnen Kategorien unterteilt, so das Sie die gewünschte Information relativ schnell auffinden können. Wenn Sie ein Feld markieren so erhalten Sie im unteren Bereich des angezeigten Fensters die zugehörige Beschreibung. Über die Schaltfläche "Einfügen" positionieren Sie das ausgewählte Feld an der aktuellen Cursorposition in Ihrer Protokollvorlage.

Abbildung: Informationen zur Prüfung auf dem Protokoll einfügen

Hinweis: 	Felder, welche Textinformation enthalten, haben oftmals eine Feldeigenschaft „Sprache“. Mit Hilfe dieser Eigenschaft kann man mehrsprachige Prüfprotokolle erzeugen ohne das man dazu die Sprache des Programms umschalten muss. Dazu setzt man einfach die Feldeigenschaft "Sprache" auf die gewünschte Ausgabesprache. Die Einstellung <default> bedeutet, das die Information in der aktuell eingestellten Menüsprache des Programms ausgegeben wird. Natürlich kann man das gleiche Feld auch mehrmals in das Protokoll einfügen und jeweils eine andere Sprache für die Ausgabe festlegen. Um die "Sprache" einzustellen gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das betreffende Feld und drücken Sie dann die RECHTE Maustaste. Gehen Sie dann auf das Menü "Feldeigenschaften" und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

- „Ausgabebedingungen“:	„Ausgabebedingungen“ definieren die Bedingungen unter denen der nachfolgende Text (einschließlich eingefügter Felder) auf dem Protokoll erscheint. Sind die Bedingungen nicht erfüllt, so wird der Text nicht ausgegeben. Eine Ausgabebedingung wird durch eine nachfolgende anders lautende Bedingung oder durch eine „leere“ Bedingung aufgehoben. Ausgabebedingungen sind in der Protokollvorlage durch das Zeichen # erkenntlich. Durch „Doppelklick“ auf eine Ausgabebedingung können Sie sich die Eigenschaften dieser Bedingung anzeigen lassen.

Über das Menü „Ansicht | Textbedingungen“ erhalten Sie das folgende Eingabefenster für die Definition der Ausgabebedingungen auf dem Bildschirm.

Abbildung: Festlegung von Ausgabebedingungen

Über die Schaltfläche „Hinzufügen“ können Sie eine neue Bedingung zur Liste der definierten Bedingungen hinzufügen.

Durch "Aufklappen" der Menüliste in der Spalte "Feldname" erhalten Sie eine Übersicht über die verfügbaren Bedingungen. Sobald Sie eine Bedingung in der Liste anklicken, wird diese in das Feld "Feldname" eingefügt und die Beschreibung des Feldes angezeigt. 	
Legen Sie jetzt im Feld "Bedingung" fest, welche Bedingung der Inhalt dieses Feldes erfüllen muss. Für einfache logische „Ja/Nein“ Schalter genügt die Bedingung „ist gleich“. 	
In der anschließenden Auswahl im Feld „Wert“ legen Sie nun fest, ob die Ausgabe des folgenden Textes dann erfolgt, wenn die Bedingung "Wahr" (Auswahl „Ja“) oder "Falsch" (Auswahl „Nein“) ist.

Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche "Zur Liste hinzufügen". Sie können mehrere Bedingungen kombinieren, in dem Sie jetzt weitere Ausgabebedingungen zur Liste hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie festlegen, wie diese Bedingungen zu verknüpfen sind. So legt eine Verknüpfung mit "UND" fest, das beide (oder mehr) Bedingungen erfüllt sein müssen.

Sobald Sie die Bedingung(en) wie gewünscht definiert haben, übernehmen Sie diese über die Schaltfläche "Einfügen" in Ihre Protokollvorlage.

In der Anlage B finden Sie weitere Informationen zur Funktion der QMSOFT Editorkomponente und der Arbeitsweise mit Protokollvorlagen.

## Ablauf der Messschieberprüfung

Das Programm Hauptfenster enthält neun große Schaltflächen (Buttons), die jeweils die Prüfung einer bestimmten Messschieber-Bauform repräsentieren. Die gewünschte Prüfung wird durch Anklicken einer dieser Schaltflächen mit dem Maus-Cursor bzw. durch Ausführen der Menüs "Prüfung“ aufgerufen.

### Eingabe der Messschieber-Parameter

Nach Aktivierung der Messschieberprüfung erscheint ein Eingabefenster zur Erfassung der Messschieber-Parameter. Die Eingabefelder dieses Fensters sind mit den entsprechenden Werten zu belegen.

Abbildung: Eingabe der Prüflingsparameter

Hier die Beschreibung der vorhandenen Eingabefelder :

Identnummer:	Eingabefeld dient der Kennzeichnung des Prüflings durch Angabe einer Identnummer. Diese Identnummer erscheint auf  dem Protokoll.

Prüfpositionen nach:	Legen Sie fest, ob die Prüfpositionen nach VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1 vorgegeben werden sollen oder ob Sie selbst definierte Positionen nutzen wollen. Bei der Verwendung von selbst definierten Prüfpositionen ist die Eingabe dieser Positionen für den aktuellen Messbereich, wie im Abschnitt "Einstellungen | Prüfbedingungen" beschrieben, erforderlich. Beachten Sie bitte, dass die Prüfpositionen nach VDI nur für Außenmessungen vorgegeben sind und alle anderen Prüfpositionen aus den im Programm hinterlegten Tabellen ermittelt werden.

Toleranzberechnung nach:	Hier legen Sie fest, ob die zulässigen Abweichungen für den aktuellen Messschieber nach DIN oder nach Werksnorm berechnet werden sollen. Bei einer Berechnung nach Werksnorm ist die Eintragung der entsprechenden Toleranz in die Werksnormtabelle erforderlich.

Bauform:	Wählen Sie die Bauform des Messschiebers aus.

Anzeigetyp:	Legen Sie den aktuellen Anzeigetyp fest.

Nonius/Skalenwert:	Wählen Sie den Nonius- bzw. Skalenwert des Messschiebers aus der vorgegebenen Liste aus.

Messbereich:	Geben Sie den Messbereich des Messschiebers ein.

ACHTUNG: 	Bei Toleranzberechnung nach Werksnorm können Sie hier nur aus einer Liste auswählen. Enthält die angezeigte Liste den benötigten Messbereich nicht (u.U. ist die Liste sogar leer), so enthält die Tabelle für die Werkstoleranzen keinen entsprechenden Eintrag für den gewählten Nonius-/Skalenwert. Aktivieren Sie in diesem Fall die Schaltflächen Werkstoleranzen und tragen Sie die benötigten Werte ein.

### Messwerteingabe

Die Messwerteingabe erfolgt getrennt für Außen-, Innen- und Tiefenmaße in separate Eingabemasken. Dabei wird der zugehörige Sollwert der benutzen Maßverkörperung (i.d.R. Endmaß) automatisch aus der Liste der Prüfpositionen übernommen. Die Eingabe erfolgt entweder ausschließlich per Tastatur oder (bei gewählter Messwerteingabe vom Prüfling) per Tastatur und/oder per Online-Datenübertragung. Die Art der Auslösung der Messwertübertragung am Prüfling entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Messschiebers.

Abbildung: Eingabe der Messwerte

Die sich aus den Sollwerten (Prüfpositionen) und den am Prüfling abgelesenen Messwerten ergebenden Abweichungen werden in separaten und dem Nutzer nicht zugänglichen Feldern angezeigt.

Nach der Eingabe der Sollwerte ist mit dem "Weiter“ Schalter fortzusetzen. Die ESC - Taste bricht den Vorgang ab und führt zurück zum Programmhauptfenster.

Wurde ein Messwert falsch übernommen, so kann dieser durch Positionieren des Eingabefokus mit Hilfe der Maus (Anklicken des gewünschten Messwerttabellenfeldes) und erneutes Auslösen/Eingeben wiederholt werden. Nach Beendigung der Messung für einen Parameter wird wieder mit dem "Weiter“ Schalter fortgesetzt. Mit Hilfe der "Zurück“ Schaltfläche kann aber auch zu dem jeweils vorhergehenden Fenster zurückgegangen werden.

# VIII.5	Ergebnisausgaben

Auswertung der Messwerte umfasst den Vergleich der eingegebenen Messwerte mit den entsprechenden Fehlergrenzen.

Abbildung: Auswertung / Abschluss der Messung

Die Bewertung auf Toleranzhaltigkeit erfolgt unter nachstehenden Kriterien:

- bei einer Prüfung mit Toleranzberechnung nach DIN werden die genormten Toleranzgrenzen entsprechend Messspanne, Skalenteilungs-/Noniuswert zur Bewertung herangezogen,

- bei  einer Prüfung mit Toleranzberechnung nach Werkstoleranzen erfolgt die Toleranzbewertung nur dann, wenn Messspanne und Skalenteilungs-/Noniuswert des Prüflings mit den entsprechenden Angaben in der nutzerdefinierten Toleranztabelle übereinstimmen,

Ergebnis der Toleranzbewertung wird in den Protokollausgaben ausgewiesen.

Ausgabe der Auswertungsergebnisse erfolgt vom Fenster "Abschluss der Prüfung“ aus und kann auf Bildschirm und/oder Drucker in Form eines Prüfprotokolls erfolgen.

Prüfprotokoll kann mit Bemerkungstextzeilen versehen werden, die in das dafür vorgesehene mehrzeilige Eingabefeld eingetragen werden können. Desweiteren kann das nächste Prüfdatum mit Hilfe der implementierten Kalenderfunktion festgesetzt (oder geändert/gelöscht) werden.

Bei Bedarf lassen sich die übernommenen Meßwerte nachträglich editieren, indem der "Zurück“ Schaltfläche benutzt wird. Dies ist insbesondere bei einer Messwerteingabe von Tastatur zur Korrektur von Eingabefehlern sinnvoll.

+++