Dokumentation

PU60 / PU300

Ref. 1										14.05.2008

1	Übersicht	3

2	Bedienung / Tasten	4

3	Anschlüsse	6

3.1	Belegung X (inkrementale Schnittstelle 1Vpp)	6

3.2	Belegung Y, Z (inkrementale Schnittstellen RS422)	7

3.3	Belegung A (Induktivtaster-Schnittstelle)	7

4	Arbeitsweise	8

4.1	Messwertanzeige	8

4.2	Fehleranzeige	8

5	Menü	9

5.1	Menüaufbau	9

5.2	Extern Trigger	10

5.3	FACTORY SETTINGS	10

6	Serielle Schnittstelle	11

6.1	Serielles Protokoll	11

6.2	Kommandos	11

6.3	Checksumme	12

6.4	Fehlermeldungen	12

7	Technische Daten	12

# Übersicht

Die PU60 und die PU300 sind Messwertanzeigen für inkrementale und induktive Messtaster. Sie verfügen über ein Grafikdisplay mit 240 x 128 Pixel,  sowie eine RS232- und USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem PC. Konfiguriert werden kann die Messwertanzeige über die Tasten auf der Frontfolie oder einen PC.

Der innere Aufbau der PU60 / PU300 besteht aus den Haupkomponenten Hauptplatine (DU-BB2), Induktivtastermodul (DTM), Inkrementalgebermodul mit 1000-fach Interpolation (IPM1000), einem Inkrementalgebermodul 2-kanalig mit Zähleingängen (IPM-C), einem Netzteil und dem Grafikdisplay.

# Bedienung / Tasten

Die Frontfolien sind für PU60 und PU300 gleich, nur die Tasten für den Y- und Z-Kanal sind nicht vorhanden.

Bedeutung der Tasten:

im Menü zurück

Ausgabe der Messwerte auf Schnittstellen, im Menü Enter

X-Kanal:

Nullen von X, im Menü Auswahl

Setzen von X, im Menü Auswahl

Extremwert-Anzeige, im Menü Cursor hoch, Zahl ändern

Messrichtungswechsel, im Menü Cursor runter, Zahl ändern

Y-Kanal:

Nullen von Y

Setzen von Y

Z-Kanal:

Nullen von Z

Setzen von Z

IG-Kanal

kurzer Tastendruck: 	Nullen von IG

min. 3s halten :		Löschen der Nullverschiebung

Anzeigeauflösung einstellen (1µm / 0,1µm, / 0,01µm)

# Anschlüsse

An der Rückseite des Gerätes befinden sich die erforderlichen Steckverbinder (Geberanschlüsse, Netzkabelanschluss, RS232, USB), der Anschluss für den Fußschalter (Triggereingang) sowie ein Ein-/Ausschalter.

## Belegung X (inkrementale Schnittstelle 1Vpp)

| Pin | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | Sin+ |
| 2 | GND |
| 3 | Cos + |
| 4 | +5V |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | Ref - |
| 8 | - |
| 9 | -Sin - |
| 10 | GND |
| 11 | Cos - |
| 12 | +5V |
| 13 | - |
| 14 | Ref + |
| 15 | - |

## Belegung Y, Z (inkrementale Schnittstellen RS422)

| Pin | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | A + |
| 2 | GND |
| 3 | B + |
| 4 | +5V |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | R - |
| 8 | - |
| 9 | -A - |
| 10 | GND |
| 11 | B - |
| 12 | +5V |
| 13 | - |
| 14 | R + |
| 15 | - |

## Belegung A (Induktivtaster-Schnittstelle)

| Pin | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | Sin- |
| 2 | GND |
| 3 | Cos + |
| 4 | +5V |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | Ref - |
| 8 | - |
| 9 | -Sin - |
| 10 | GND |
| 11 | Cos - |
| 12 | +5V |
| 13 | - |
| 14 | Ref + |
| 15 | - |

# Arbeitsweise

## Messwertanzeige

Die PU300 zeigt die Messwerte für X, Y, Z und IG an. Bei der PU60 erfolgt keine Anzeige von Y- und Z-Werten. Zusätzlich zum Messwert ist für X und IG jeweils ein Bargraph vorhanden, der die Messwerte grafisch darstellt.

## Fehleranzeige

Sollte ein Fehler in der Hardware-Konfiguration bestehen, so wird dieser beim Gerätestart angezeigt. Der Grund dafür kann z.B. ein entferntes Modul sein. Alle anderen Fehler sind kanalspeziefisch und werden auf dem Display entsprechend dargestellt.

Prinzipiell kann zwischen 2 Arten von Fehlern unterschieden werden:

- Sensorfehler

- Anzeigefehler

Fehler Kanal X

| Fehlertext | Fehlerart | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Error 10 | Sensorfehler | Eingangsfrequenz zu hoch |
| Error 20 | Sensorfehler | Sensorabriss |
| Error 40 | Sensorfehler | Offset-Fehler der Signale |
| Error 80 | Sensorfehler | Gain-Fehler > Amplituden zu groß oder zu klein |
| OVERLOAD | Anzeigefehler | der Messwert befindet sich außerhalb des Anzeigebereichs |

Die Sensor-Fehler bleiben gespeichert bis die Taste Nullen des X-Kanals betätigt wird.

Fehler Kanal Y, Z

| Fehlertext | Fehlerart | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| OVL | Anzeigefehler | der Messwert befindet sich außerhalb des Anzeigebereichs |

Fehler Kanal IG

| Fehlertext | Fehlerart | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Error | Sensorfehler | kein Taster angeschlossen |
| OVL 0 | Anzeigefehler | AD-Wandler-Überlauf negativ |
| OVL1 | Anzeigefehler | AD-Wandler-Überlauf positiv |

# Menü

## Menüaufbau

Durch gleichzeitiges Betätigen von    und    gelangt man in das Menü:

GENERAL SETTINGS

Unit

Set inch

Set mm

Extern Trigger

Set Value

Set

Print

Zero

Brightness

INFORMATIONS

SET X-AXIS

Resolution

1,00µm

0,10µm

0,01µm

Probe Value 1

Probe Value 2

Adjustment

Grid

SET Y-AXIS

Grid

SET Z-AXIS

Grid

SET IG

Calibration

SET INTERFACE

Use Unterface

COM

USB

COM Baudrate

9600

19200

57600

COM Parity

None Parity

Even Parity

Odd Parity

COM Stop Bits

1.0

1.5

2.0

COM Data Bits

FACTORY SETTINGS

Innerhalb eines Menüpunktes kann mittels der Cursortasten          der Wert verändert werden. Durch Betätigen der Menü/Enter-Taste wird der eingestellte Wert übernommen.

das Menü verlassen und wieder der Messwert angezeigt.

Durch Betätigen der Clear-Taste innerhalb eines Menüs wird das Menü verlassen und der alte Wert beibehalten.

## Extern Trigger

Hier kann die Systemreaktion bei einem Triggersignal (Fußschalter) eingestellt werden:

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| Set Value | einzustellender Preset-Wert |
| Set | aktueller Messwert wird auf Preset-Wert gesetzt |
| Print | Ausgabe des aktuellen Messwertes über die Schnittstelle |
| Zero | Nullen des X-Wertes |

## FACTORY SETTINGS

Mittels diesem Menüpunkt können alle internen Parameter auf Standardwerte gesetzt werden:

# Serielle Schnittstelle

## Serielles Protokoll

Die Kommunikation mit einem PC erfolgt über die RS232- oder die USB-Schnittstelle. Es ist zu beachten, dass die gewünschte Schnittstelle im Menü SET INTERFACE  unter Use Interface korrekt eingestellt ist. Der Datenaustausch wird mit folgendem Protokoll realisiert:

| Kommandostart | Kommando | Kommandoende | Checksumme | Messageende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $ (0x24) | s.u. | * (0x2A) | 2 Byte (s.u.) | CR oder CRLF (0x0D, 0x0A) |

## Kommandos

Die folgende Tabelle zeigt die Kommandos der PU60 / PU300. Dabei ist zu beachten, dass als Dezimalzeichen der Punkt (z.B.: 1.5) zu verwenden  ist.

| Kommando | Funktion | Parameter {x}, {y} | Antwort von PU60 / PU300 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRI,{x} | Anfordern des Messwertes | 0 1 2 3 4 5 | PRI,X-,Y-,Z-,IG-Werte PRI,X-Wert PRI,Y-Wert PRI,Z-Wert PRI,IG-Wert PRI,Max-,Min-, Max-Min-Werte |
| ZER,{x} | Nullsetzen (es können auch mehrere Parameter durch Komma getrennt angegeben werden) | 1 X-Wert 2 Y-Wert 3 Z-Wert 4 IG-Wert | ZER,OK |
| DZS | Nullverschiebung IG-Kanal löschen |  | DZS,OK |
| PRE, {x},{y} | Setzen des ausgewählten Messwertes | {x} 1 - X-Wert 2 - Y-Wert 3 - Z-Wert {y} Übergabewert | PRE,OK |
| RES,{x} | Anzeigeauflösung IG-Wert | ? – Abfrage akt. Wert 0 – 1µm 1 – 0.1µm 2 – 0.01µm | RES,Wert RES,OK |
| DIR,{x},{y} | Messrichtung des ausgewählten Kanals setzen | {x} 1 – X-Wert 2 – Y-Wert 3 – Z-Wert 4 – IG-Wert {y} ? – Abfrage akt. Wert 0 – normal 1 – invertiert | RES,Wert RES,OK |
| DU | Display-Update Gerät muss anschließend neu gestartet werden | beide Werte rücksetzen |  |
| CLE,{x} | Extremwerte auf aktuellen Wert setzen | 1 Maximum rücksetzen 2 Minimum rücksetzen | CLE,OK |
| UNI, {x} | Anzeigeeinheit | ? Abfrage 0 mm 1 Inch | UNI,Wert UNI,OK |
| LIGHT,{x} | Helligkeit Display-Beleuchtung in % | ? Wert | LIGHT,Wert LIGHT,OK |
| VER | Firmwareversion |  | VER, VER x.yz |
| RST | Neustart des Gerätes |  |  |

## Checksumme

In die Checksummenberechnung fließen alle Zeichen zwischen dem Kommandostart-Zeichen ($) und dem Kommandostoppzeichen (*) ein.

Dabei werden alle Zeichen XOR – verknüpft. Der berechnete Hex-Zahlenwert wird als ASCII-Zeichen (2 Byte übertragen).

Beispiel: berechnete Checksumme: 43 (hexadezimal 2B); nach dem Kommandoendezeichen (*) werden die beiden ASCII-Zeichen 2 (0x32) und B (0x42) angehängt.

## Fehlermeldungen

Folgende Fehler der seriellen Schnittstelle können ausgegeben werden:

- “Unknown command”:	Unbekanntes Kommando empfangen oder Protokollfehler

- „UART-Overflow“:		Überlauf serielle Schnittstelle (Kommandoeingabe zu schnell)

- „Checksum error“:		Checksumme falsch

- „COMError“:			Allgemeiner Fehler in der seriellen Datenübertragung

# Technische Daten

Eingangsspannung:		230VAC

Netzfrequenz::			50 Hz

Leistungsaufnahme:

Schutzart:

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Abmessungen:

Gewicht: